## Slide 1: PHITS
診断X線での後方散乱の影響の解析
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Title
1
2019年10月改訂

## Slide 2: 本実習の目標
Purpose
2
高度な線源（スペクトルおよび照射野）の設定を行い、診断X線での後方散乱を例に計算することで、シミュレーション解析の仕方について学ぶ。
照射面で5×5cm2の照射野を作る120kVの光子ビームをアクリルに照射した場合の光子フルエンスの空間分布

## Slide 3
Purpose
3
医療診断における被ばく線量低減に向けて、被ばく線量の正確な評価は重要である。
医療被ばくの線量指標を示した診断参考レベルDRLs2015では、入射表面線量を推定することを推奨している。
このとき、入射X線の照射野・線質に対する患者体表面での後方散乱が重要となる
診断X線での後方散乱の重要性

## Slide 4
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリル（患者模擬）の後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
4
実習内容
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリル（患者模擬）の後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析

## Slide 5: BackScatter.inp
5
Input file
初期設定
光子
50 KeV
空気
アクリル
（患者模擬）
track.eps: 光子トラック分布
kerma.out: 検出領域の空気カーマ値（数値のみ）
角柱表面線量検出領域
x,y=-0.5～0.5cm
z=-1.0～0.0cm
spectrum.eps
検出領域での光子スペクトル
fieldsizes.eps:
照射面でのxyフルエンス分布
[T-depoit]タリーを使って線量を計算。電子の輸送無しの場合、光子のフラックスからカーマ近似で計算

## Slide 6
Spectrum source
6
spectrum.eps
[ Source ]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
$ dom = c32
e0 = 0.05
$infl:{voltage/spec40.inp}
課題１
e-type=1
ne=79
0.0005 0
0.001 0
0.0015 0
...
診断X線のスペクトル線源を設定しよう
voltage/spec40.inp
Birch & MarshalのX線スペクトルを設定済み
40kV
光子エネルギー(keV)
120kV
Birch & Marshalの近似式より算出
R. Birch and M. marshal, PMB24(1979)505-517

## Slide 7
7
spectrum.eps
[ Source ]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
$ dom = c32
$ e0 = 0.05
infl:{voltage/spec40.inp}
課題１の答え合わせ
e-type=1
ne=79
0.0005 0
0.001 0
0.0015 0
...
voltage/spec40.inp
Spectrum source

## Slide 8
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリルの後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
8
実習内容

## Slide 9
Cone beam
9
[ Source ]
set:c30[5.0]
set:c31[atan((c30/2/50)*sqrt(2)*180/pi]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
$ dom = c31
infl:{voltage/spec40.inp}
課題２
照射野を作るために、ビームの拡がり（コーンビーム）を設定しよう
50cm
dom: 立体角の範囲（度）

## Slide 10
10
課題２の答え合わせ
fieldsizes.eps
[ Source ]
set:c30[5.0]
set:c31[atan((c30/2/50)*sqrt(2)*180/pi]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
dom = c31
infl:{voltage/spec40.inp}
z=0での照射野を確認
Cone beam

## Slide 11
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリルの後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
11
実習内容

## Slide 12
set:c30[5.0]
…
[ Surface ]
set:c32[c30/2.0/50.0]
…
$200 rpp –c32 c32 –c32 c32 -50.0 -49.0
201 rpp -2.0 2.0 -2.0 2.0 -50.0 -49.0
…
[ Cell ]
…
$200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 $#200
12
Irradiation field
外部ボイドの枠を使って、矩形の照射野を作ろう
課題３
5cm
5cm
50cm
1cm
5/50cm
5/50cm
内枠
fieldsizes.epsを見て5×5cm2の照射野ができたか確認

## Slide 13
13
課題３の答え合わせ
fieldsizes.eps
空気カーマ値 2.7894E-14 Gy/source
[ Surface ]
set:c32[c30/2.0/50.0]
…
200 rpp -c32 c32 -c32 c32 -50.0 -49.0
201 rpp -2.0 2.0 -2.0 2.0 -50.0 -49.0
…
[ Cell ]
…
200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 #200
z=0での照射野を確認
[ T – H e a t ]
...
x: Serial Num. of Region
y: Heat [Gy/source]
h: x n n y(total),l3 n
# num reg volume heat r.err
1 10 1.0000E+00 2.7894E-14 0.0199
...
kerma.out
Irradiation field

## Slide 14
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリルの後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
14
実習内容

## Slide 15
15
Back Scatter
散乱体（アクリル）の材質を空気に変えることで、散乱体が無い場合の空気カーマ値を計算し、後方散乱係数を求めよう
課題４
[ Cell ]
10 10 -0.00121 -10
100 1 -1.19 -100 -999
200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 #200
999 -1 999
空気
アクリル
track.eps
後方散乱係数
＝被照射体の有無で変わるX線の強さの比

## Slide 16
16
課題4の答え合わせ
kerma.out
2.3727E-14 Gy/source
後方散乱係数 ~ 1.18
track.eps
[ Cell ]
10 -0.00121 -10
$100 1 -1.19 -100 -999
100 10 -0.00121 -100 -999
200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 #200
999 -1 999
アクリル有 2.7894E-14なので
空気
空気
Back Scatter

## Slide 17
17
高いエネルギーのスペクトル(120kV)でも後方散乱係数を計算してみよう
課題５
spectrum.eps
[ Source ]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
dom = c32
infl:{voltage/spec40.inp}
40kV
120kV
Back Scatter

## Slide 18
18
課題５の答え合わせ
空気カーマ値（空気のみ） 1.0986E-14 Gy/source
後方散乱係数 ~ 1.22
空気カーマ値（アクリル有） 1.3404E-14 Gy/source
[ Source ]
…
s-type = 1
proj = photon
dir = 1.0
r0 = 0.0
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = -50.0
z1 = -50.0
dom = c32
infl:{voltage/spec120.inp}
空気
アクリル
track.eps
kerma.out
空気
空気
Back Scatter

## Slide 19
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリルの後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
19
実習内容

## Slide 20
20
Difference in material
散乱体を鉛（物質2、密度11.34g/cm3）に変更して、後方散乱係数がどう変わるか調べてみよう
課題６
 | 40 kV | 120kV
空気のみ Gy/source | 2.3727E-14 | 1.0986E-14
[ Cell ]
10 -0.00121 -10
100 1 -1.19 -100 -999
$100 10 -0.00121 -100 -999
200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 #200
999 -1 999
[ Material ]
$ PMMA 1.19g/cm3
mat[1] 12C 5.0 16O 2.0 1H 8.0
$ Pb 11.34g/cm3
mat[2] Pb 1.0
空気
アクリル
track.eps

## Slide 21
21
課題６の答え合わせ
 | 40 kV | 120kV
空気のみ Gy/source | 2.3727E-14 | 1.0986E-14
鉛あり Gy/source | 2.9585E-14 | 1.2859E-14
後方散乱係数 | 1.25 | 1.17
アクリルの場合 1.18 1.22
[ Cell ]
10 -0.00121 -10
$100 1 -1.19 -100 -999
100 2 -11.34 -100 -999
$100 10 -0.00121 -100 -999
200 -1 -201 200
900 10 -0.00121 -999 10 100 #200
999 -1 999
[ Material ]
$ PMMA 1.19g/cm3
mat[1] 12C 5.0 16O 2.0 1H 8.0
$ Pb 11.34g/cm3
mat[2] Pb 1.0
空気
鉛
track.eps
アクリルと鉛で傾向が違う
Difference in material

## Slide 22
スペクトル線源の設定
コーンビームによる照射野の拡げ方
外部ボイド枠による矩形照射野の設定
アクリルの後方散乱係数の導出
鉛の後方散乱係数の導出
異なる材質による違いの解析
Table of contents
22
実習内容

## Slide 23
23
アクリルと鉛で後方散乱の傾向が違うのはなぜ？
検出領域での光子スペクトル
=１次X線と散乱X線の重ね合わせ
散乱X線のみを見るには？
⇒ [ counter ] を使用してシミュレーション解析
120kV
鉛散乱体
spectrum.eps
アクリル散乱体
120kV
Analysis

## Slide 24: Counterとは？
[counter]
24
注目している領域からの寄与のみをタリーしたい
→ 注目している領域で発生した粒子のカウンター値を増やす
タリー
PHITSでは、各粒子がエネルギーや位置情報などの他にカウンターという値を持っています。カウンター値を特定のイベント（領域に入る、領域から出る、その領域で散乱（反応）する、境界で反射する）が起きる度に変化させることにより、タリーした粒子がどのような経緯でそこに到達したかを調べることができます。
この領域を出た場合にcounter値を+1
詳しくはマニュアルもしくはlecture\advanced\options

## Slide 25
25
散乱線のスペクトルを確認してみよう
課題７
spectrum.eps
[ t-track ]
title = Photon spectrum…
mesh = reg
reg = 10
e-type = 2
ne = 100
emin = 0.0
emax = 0.1
unit = 1
axis = eng
part = photon
file = spectrum.out
epsout = 1
angel = ylin ymax(0.001)
$ ctmin(1) = 1
$ ctmax(1) = 9999
…
[ counter ] off
counter = 1
part = photon
reg in out coll ref
100 0 1 0 0
散乱体（領域100）から出た光子のみをタリー
＝１次X線は除去
コメントアウトを外す
消す
縦軸を揃える
アクリル 40kV, 120kV
鉛 40kV, 120kV
散乱X線のみのスペクトルは散乱体の材質およびX線の線質でどう変化？
Analysis

## Slide 26
26
課題７の答え合わせ
spectrum.eps
40kV 鉛
40kV アクリル
120kV 鉛
120kV アクリル
光子反応断面積
炭素
Particle physics bookletより
鉛
散乱線の主成分は
コンプトン散乱
特性X線
100keV
Analysis

## Slide 27: まとめ
Summary
27
  診断X線スペクトルおよび 5×5cm2 の照射野を設定し、アクリル散乱体に照射して、後方散乱係数を求めた
  散乱体を鉛に変えて、同様の計算を再度実行し、鉛の後方散乱係数を求めた
  [counter]の機能を利用して、散乱スペクトルを取得し、異なる材質による後方散乱への影響を解析した
Notes: 《休憩はさむ》
まとめ