## Slide 1: PHITS
DICOM医療画像を使用したPHITSシミュレーション
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Title
1
2018年2月改訂
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2
Table of Contents
2
講習の流れ
DICOM2PHITSの使い方
DICOM2PHITSを用いた応用例
PHITS2DICOMの使い方
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 3: Dicom形式（バイナリー）
3
① Header (撮影日時，ピクセルサイズなどの情報）
② CT値（1,1→2,1→3,1→ … → nx-1, ny → nx, ny）の順番
１つのスライスに対するデータ（sample001.dcm）
このファイルがスライス数入ったフォルダで１つの物体を表現
１つのファイルを表示
フォルダ全体のデータを３D表示
What is DICOM
Dicom形式からPHITS入力形式に変換する必要有
（CT値・バイナリ）
（Universe番号・テキスト）

## Slide 4: 変換プログラム(dicom2phits）
DICOM2PHITS input DICOM2PHITS用のインプットであることを明示
"data/HumanVoxelTable.data" 変換テーブルの指定
"work/DICOM/" 指定ディレクトリ内に含まれるDICOMファイルを自動判別
"work/PHITSinput/" PHITSインプットを格納するディレクトリを指定
1 20 指定した番号範囲のスライスファイルを読み込む (1<=z<=20)
1 512 1 512 DICOMデータの一部を切り出してボクセル化 (1<=x<=512, 1<=y<=512)
8 8 1 画像を粗くする（分解能を下げる）ことが可能 (x方向4個、y方向4個で平均)
0 座標系オプション 0:原点を中心 1:DICOMヘッダーから抽出
2 PHITSパラメータ最適化オプション 1:x線治療 2:粒子線治療
4
Dicom形式のデータをPHITS形式のボクセルデータに変換
CT値と物質密度・組成の関係はdata/HumanVoxelTable.data [W. Schneider, Phys. Med. Biol. 45(2000)459-478]を参照
①入力ファイルを作成（dicom2phits.inp）⇒詳しくはREADME参照
DICOM2PHITS HowTo
②実行 (Windows) dicom2phits_win.batにdicom2phits.inpをドラッグ&ドロップ
(Mac) dicom2phits_mac.commandをダブルクリック、現れる窓にdicom2phits.inpと入力

## Slide 5: DICOM2PHITS実行結果
5
PHITSのサンプルインプットphits.inpを指定ディレクトリ(work/PHITSinput/)に生成
併せて、以下のインクルードファイルを同時に生成
・material.inp 材質データを格納するファイル
・universe.inp 各材質のユニバースデータを指定するファイル
・voxel.inp PHITS形式に変換したボクセルデータを格納するファイル
・libpath.inp 核データ、光子データのパスを指定するファイル
但し、libpath.inpは、指定ディレクトリに該当ファイルが無い場合にのみ、新たにfile(1)のサンプルパスを記述したファイルを作成する。ユーザーの環境に合わせて変更する必要があるが、指定ディレクトリに一度作成すれば毎回変更する必要は無い。
DICOM2PHITS outputs
file(1) = c:/phits
Windowsデフォルトインストールの場合変更不要
libpath.inp

## Slide 6: PHITSインプットファイル
6
phits.inp
file=phits.inp
[ Parameters ]
…
set: c81[ 64] $ number of x pixel
set: c82[ 64] $ number of y pixel
set: c83[ 20] $ number of z pixel
set: c84[ 0.37600] $ unit voxel x
set: c85[ 0.37600] $ unit voxel y
set: c86[ 0.50000] $ unit voxel z
…
[ Surface ]
$ Unit voxel
5000 rpp -c87 -c87+c84 -c88
-c88+c85 -c89 -c89+c86
$ Outer region
99 so 500
$ Main Space
97 rpp -c87+c90 c87-c90 -c88+c90
c88-c90 -c89+c90 c89-c90
98 500 rpp -c87+c90 c87-c90
-c88+c90 c88-c90 -c89+c90 c89-c90
必ず１行目！
inflコマンドを使う時のおまじない
[ C e l l ]
$ Material universe
infl:{universe.inp}
$ Voxel universe
5000 0 -5000 lat=1 u=5000
fill= 0: 63 0: 63 0: 19
infl: {voxel.inp}
$ Main space
97 0 -97 trcl=500 fill=5000
98 0 -99 98 $ Void
99 -1 99 $ Outer region
Include fileコマンド
ボクセルファントムの中心がxyz座標の原点にくるように配置されている
ボクセルファントムのピクセル数や大きさはDICOMのヘッダーから自動的に設定
ファントムの回転・平行移動が可能
座標オプション1ではこれを利用
PHITS形式の詳細は /phits/lecture/advanced/voxel/phits-lec-voxel-jp.ppt 「Voxelファントムの作り方」を参照
DICOM2PHITS output (phits.inp)

## Slide 7
CT値⇔物質密度・組成変換表
Table for human voxel based on W. Schneider, Phys.…
24 ! Number of universe di…
-1000.0d0 -1.21e-3 3 ! Lowest CT value, Dens
-950.0d0 -0.26 10 ! Universe 2
-120.0d0 -0.927 8 ! Universe 3
-82.0d0 -0.958 8 ! Universe 4 NOTE: Den …
-52.0d0 -0.985 9 ! Universe 5 [10^…
-22.0d0 -1.012 8 ! Universe 6 [g/…
…
1500.0d0 -1.935 11 ! Universe 24
1600.0d0 ! Highest CT value for…
#1 Air :: Air density is used ! Composition
14N -75.5 ! Element, Ele…
16O -23.2 !
40Ar -1.3 !
#2 Lung :: Lung density is used ! Composition o…
1H -10.3
12C -10.5
14N -3.1
…
data/HumanVoxelTable.data サンプル表 [W. Schneider, Phys. Med. Biol. 45(2000)459を参照]
1行目：実行時に画面に表示するコメント
2行目：分割数
3行目：物質１の定義
最小CT値
物質密度
構成元素数
-1000  物質１ < -950
最後の物質の最大CT値
仕切り行：#で始まる必要あり
物質１の組成
仕切り行：#で始まる必要あり
組成割合： >0 = 粒子密度比、< 0 ＝質量比
元素名
物質１の最小CT値よりも小さい ⇒ ワーニングを出して物質１で代用
最後の物質の最大CT値よりも大きい ⇒ ワーニングを出して最後の物質で代用
21
Conversion table

## Slide 8: ジオメトリの確認
8
icntl = 11
icntl = 8
CT3D.eps
deposit-xy.eps
Geometry check

## Slide 9: ボクセル化する範囲と座標系の変更
9
dicom2phits.inp
DICOM2PHITS input
"data/HumanVoxelTable.data" ! File for conversion of human voxel data
"work/DICOM/" ! DICOM file directory
"work/PHITSinput/" ! Filename for voxel include file
2 19 ! Minimum slice number, Maximum slice number
70 430 90 460 ! Clipping: Nxmin, Nxmax, Nymin, Nymax
8 8 1 ! Coarse graining: Nxc, Nyc, Nzc
1 ! Origin 0:Voxel center 1:DICOM center
2 ! PHITS parameter: 1:PhotonTherapy …
deposit-xy.eps
Region specification
[ Transform ]
$ Transform system according to DICOM header
tr500 -12.00770 -12.00775 -117.80000
1.00000 0.00000 0.00000
0.00000 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000 1.00000
1
座標系オプションで1を選択するとDICOMヘッダーから位置情報を抽出し、この座標へ平行移動

## Slide 10: 回転と平行移動
[transform]
10
nは座標変換番号
O1,O2,O3は平行移動を表すX,Y,Z成分
B1～B9は回転行列の各成分
Mで変換式を選択 （ここではM=1のみ扱う）
[ T r a n s f o r m ]
Trn O1 O2 O3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 M
M=1のとき
[Transform]セクションを設定し、[cell], [source]セクション等においてtrcl=nとする。
+

## Slide 11
11
icntl = 0
線量計算結果
deposit-xy.eps
unit = 2
⇒ MeV/cm3/source 単位
unit = 0
⇒ Gy/source 単位
Dose calculation
陽子線100 MeV
[ただし、EGSを使用しない（negs=0）←マテリアル数が多いと時間がかかる]

## Slide 12
Table of Contents
12
講習の流れ
DICOM2PHITSの使い方
DICOM2PHITSを用いた応用例
PHITS2DICOMの使い方
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 13: DICOM2PHITS応用例
① dicom2phits.inpを以下のように変更してDICOM2PHITSを実行
DICOM2PHITS input
"data/HumanVoxelTable.data" ! File for conversion of human voxel data
"work_Kumamoto/DICOM/" ! DICOM file directory
"work_Kumamoto/PHITSinput/" ! Filename for PHITS input
1 148 ! Minimum slice number, Maximum slice number
83 430 150 400 ! Clipping: Nxmin, Nxmax, Nymin, Nymax
8 8 2 ! Coarse graining: Nxc, Nyc, Nzc
1 ! Origin 0:Voxel center 1:DICOM Center
2 ! PHITS parameter: 1:PhotonTherapy 2:ParticleTherapy
13
Further application
② フォルダwork_Kumamoto/PHITSinputで、phits.inpをicntl=8でPHITSを実行
[ただし、EGSを使用しない（negs=0）←マテリアル数が多いと時間がかかる]
deposit-xy.eps
deposit-xz.eps

## Slide 14: 読込の高速化
14
PHITSでは一度インプットファイルを全てバイナリー化してから再読込
巨大なボクセルデータをあらかじめバイナリー化して読込時間短縮！
目的
手順
① [Parameters]セクションのivoxelを有効にする（$を消す）
ivoxel = 2 # LatticeのFill部分をバイナリー化としてfile(18)に出力させるオプション
file(18) = voxel.bin # 出力するバイナリーファイルのファイル名
② PHITSを実行する → Binary file was successfully generated!!
③ ivoxel = 1に変更し，Latticeを定義するinflコマンドをコメントアウト
ivoxel = 1 # LatticeのFill部分をfile(18)から読み込むオプション
$ infl:{voxel.inp}
高速化！
Binary generation

## Slide 15: 応用例：線源位置の変更
15
Application: Modification of beam profile
[ Transform ]
$ Transform source directing beam along x-axis
tr400 -0.31739 -14.15528 -11.37500
$ Center of radiation field
1.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 -1.00000
0.00000 1.00000 0.00000
1
…
[ Source ]
s-type = 1
$ Create radiation field centered on 0
$ Adjust center of radiation field in trcl=400
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = 0.0
z1 = 0.0
r0 = 5.0
dir = 1.0
trcl = 400
…
Trcl=400でy軸向きにビームを回転
x, z: 照射野の中心→ボクセル中心
y: ビームの始点→ボクセル端
deposit-xz.eps
icntl = 0
-11.375
-0.31739
5.0
-10.0
線源位置変更
どう変化するか？
5.0
-10.0

## Slide 16: 応用例：線源の形の変更
16
Application: Modification of beam profile
[ Transform ]
$ Transform source directing beam along x-axis
tr400 5.0 -14.15528 -10.0
$ Center of radiation field
1.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 -1.00000
0.00000 1.00000 0.00000
1
…
[ Source ]
s-type = 1
$ Create radiation field centered on 0
$ Adjust center of radiation field in trcl=400
x0 = 0.0
y0 = 0.0
z0 = 0.0
z1 = 0.0
r0 = 5.0
dir = 1.0
trcl = 400
…
deposit-xz.eps
icntl = 0
5.0
-10.0
xy平面で0を中心に照射野を設定
半径5cmの円の面線源
5cm
10cm
10cm
照射野変更
どう変化するか？
x0 = -5.0
x1 = 5.0
y0 = -5.0
y1 = 5.0
z0 = 0.0
z1 = 0.0
$ r0 = 5.0
dir = 1.0
trcl = 400
10cm x 10cmの
四角の面線源
2

## Slide 17
17
icntl = 0
応用例：線源変更後の線量
Application: Dose calculation with modified beam
deposit-xy.eps
肺の密度が小さいのでレンジが伸びている

## Slide 18: 高分解能ファントム利用時の注意点
18
全身を高分解能でボクセル化すると使用メモリが膨大になり実行できなくなる
例）全身（180cm×30cm×50cm）を1mm3でボクセル化すると，2億7000万個の
ボクセルが必要→ 1CPUあたり最低5.4GBのメモリが必要（約20Byte/ボクセル）
“src”フォルダにある”param.inc”を変更し，全てのファイルを再コンパイル*する
対策方法
mdasの変更： PHITSで使用する総メモリ数（Byte)/8 （32bit機は特に上限値に注意）
latmaxの変更： 最も大きなlattice数+1（複数Latticeを使う場合は，その最大値）
必要に応じて型宣言及びコンパイラオプションを追加： 詳細は次ページ参照
ボクセル化する領域を頭・胴・足などに分割し，無駄な領域を小さくする
複数のピクセルをまとめてボクセル化し，分解能を下げる
初期設定のPHITSは，約640MBしかメモリを使うことができない
メモリが（物理的に）足りない場合
*Windowsの場合，Stack memoryの関係からIntel Fortranではエラーが起きる場合があるので，gfortranの方がよい。Linux&MacはIntel Fortranでも動作します

## Slide 19
19
Appendix
Voxel数が約5000千万個を超える場合は，様々な対策が必要
例）JMファントム（ボクセル数：約1.5億個）を6分割（最大セルのボクセル数：約4千万個）にした場合
Fortranソースパラメータの変更
コンパイラオプションの追加（Intel Fortranの場合）
param.inc
integer*8 mdas,mcmx,mci,mmdas,mmmax,nbnds,mct ! 4バイト整数の最大値（2147483647）超え対策
parameter ( mdas = 500000000 ) ! PHITSで使用する総メモリ数（Byte)/8, 64bit機の導入必須
parameter ( latmax = 47000000 ) ! 1セルあたりの最大ボクセル数
angel00.inc
integer*8 mdas,mmdas,mmmax ! 4バイト整数の最大値（2147483647）超え対策
parameter ( mdas = 350000000 ) ! ANGELで使用する総メモリ数（Byte)/8
makefile
F77 = ifort
FCFLAGS = -noautomatic -mcmodel=large -i-dynamic
-i-dynamic : Libraryを動的リンク
-mcmodel=large : メモリの使用制限なし
ただしLinux版のみ対応なので，巨大ファントムを利用する場合はLinuxシステムが必須
高分解能ファントム利用時の注意点

## Slide 20: マテリアル数が多い場合の注意点
20
マテリアル数が多い場合にEGSを使用すると、EGS用断面積データを用意するのに非常に時間がかかる（PHITS実行の最初に全てのマテリアルについて用意）。
複数回PHITSを実行する場合には、PHITS実行時にEGS用断面積データを毎回準備するのではなく、一度作成した断面積データを使いまわすことができる。
① ipegs=-1 をパラメータセクションで設定し、PHITSを実行
⇒ ＥＧＳ用断面積データを生成し、輸送計算を実行せずに終了
② ipegs=2 をパラメータセクションで設定し、PHITSを実行
⇒ 既存のEGS用断面積データを使用して、輸送計算を実行
詳しくはマニュアルのEGS5用パラメータの項目を参照
実行方法
Many materials with EGS

## Slide 21
Table of Contents
21
講習の流れ
DICOM2PHITSの使い方
DICOM2PHITSを用いた応用例
PHITS2DICOMの使い方
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 22: 変換プログラム(PHITS2DICOM）
PHITS2DICOM input PHITS2DICOM用のインプットであることを明示
data/sample.dcm DICOM RT-doseサンプルファイルを指定
work/DICOM/sample010.dcm DICOM2PHITSの変換に使用したDICOMファイルどれでも一つを指定
work/PHITSinput/deposit-3D.out PHITSで計算した三次元線量分布データを指定
work/PHITSinput/phits.out PHITS実行で出力されたphits.outを指定
work/PHITSinput/RTD.deposit-3D.dcm RT-dose形式で出力するファイル名を指定
0 線量の規格化を設定 0:しない（最大値が1で規格化） 1:する
22
PHITSの出力（三次元線量分布）をDICOM RT-dose形式に変換
②入力ファイルを作成（phits2dicom.inp）
PHITS2DICOM HowTo
③ PHITS2DICOM実行
(Windows) dicom2phits_win.batにphits2dicom.inpをドラッグ&ドロップ
(Mac) dicom2phits_mac.commandをダブルクリック、現れる窓にphits2dicom.inpと入力
①PHITSで三次元線量分布を計算
⇒ work/PHITSinput内のphits.inpで最後のt-depositタリーに付くOFFを削除し、PHITSを実行
⇒ 三次元線量分布deposit-3D.outが出力
⇒ RT-dose形式のファイルが出力
（work/PHITSinput/RTD.deposit-3D.dcm）

## Slide 23: DICOMビューワー(dicompyler)で確認
23
dicompyler: http://www.dicompyler.com/ フリーソフト
RT-dose形式のファイルをRT-imageと重ねて表示可能
クリック
①クリック
②workフォルダを指定
③30cGy程度を指定
④クリック
dicompyler

## Slide 24: DICOMビューワー(dicompyler)で確認
24
dicompyler: http://www.dicompyler.com/ フリーソフト
RT-dose形式のファイルをRT-imageと重ねて表示可能
印を入れることで対応するカラーマップ表示
dicompyler

## Slide 25: 応用例：線量の規格化
PHITS2DICOM input PHITS2DICOM用のインプットであることを明示
data/sample.dcm DICOM RT-doseサンプルファイルを指定
work/DICOM/sample010.dcm DICOM2PHITSの変換に使用したDICOMファイルどれでも一つを指定
work/PHITSinput/deposit-3D.out PHITSで計算した三次元線量分布データを指定
work/PHITSinput/phits.out PHITS実行で出力されたphits.outを指定
work/PHITSinput/RTD.deposit-3D.dcm RT-dose形式で出力するファイル名を指定
1 線量の規格化を設定 0:しない（最大値が1で規格化） 1:する
-0.23 -0.23 -1128.0 規格化する位置座標(x,y,z) [mm]
2.0 上記位置での線量値
25
① phits2dicom.inpを以下のように変更してPHITS2DICOMを実行
PHITS2DICOM HowTo
② DICOMビューワー(dicompyler)で確認（Rx doseに200cGyを指定）
(-0.23, -0.23, -1128.0)
で2Gyになっていることが確認できる！

## Slide 26: まとめ
26
Summary
  DICOM2PHITSを使用することで、DICOMイメージデータをPHITS形式のボクセルデータに変換
  線源を状況に合わせて変更
  PHITS2DICOMを使用することで、PHITS出力の三次元線量分布をRT-dose形式に変換
  DICOM RTが読み込めるソフトウェア（例：dicompyler）を用いて、CT値と線量値の同時表示や線量解析が可能