## Slide 1: PHITS
強度変調回転放射線治療(VMAT)の
シミュレーション
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2016年3月改訂

## Slide 2: 本実習の目標
Purpose
2
時間によってガントリー部（線源部分）を回転させた複数回のPHITS計算を連続実行することにより、強度変調回転放射線治療(VMAT; Volumetric Modulated Arc Therapy)のシミュレーションができるようになる。
ガントリー部を回転させて円柱状の水ファントムにX線を照射した場合のフルエンス分布（左図）と吸収線量分布（右図）

## Slide 3
3
VMATシミュレーションの流れ
はじめに
Phase space fileを元にした線源データの作成
  PSFC4PHITSによる変換
治療計画装置の情報を元にしたマルチリーフコリメーターの形状や回転角度のガントリー部の作成
  スクリプト言語PHITS-VMATによる変換
PHITSの実行
  スクリプト言語autorunによる連続実行
各回転角度における結果の足し合わせ
  Sumtally機能の利用
ただし、dump data線源やtransform、universe構造、スクリプト言語などの中級者向けの機能を多数使用しているので、参考程度にご覧ください。

## Slide 4
線源の準備
体系の確認
コリメーターのモデリング
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
4
実習内容

## Slide 5
5
はじめに、本実習で使用する線源をPSFC4PHITSを用いて準備しましょう。
本実習ではVarian Clinac iXの6MVによる照射野20×20cm2を再現するPhase space fileをX線の線源データとして利用します。
1. フォルダ”/phits/utility/PSFC4PHITS/”に別途用意していただいた2つのファイル
  VarianClinaciX_6MV_20x20_aboveMLC_w1.IAEAheader(2.7KB)
  VarianClinaciX_6MV_20x20_aboveMLC_w1.IAEAphsp(4GB)
をコピーしてください。
2. インプットファイルpsfc4phits.inpを次のように書き換えてPSFC4PHITSを実行してください。
線源の準備
Phase space file
VarianClinaciX_6MV_20x20_aboveMLC_w1 $ Phase space filename
dmp-PHITS-iX.out $ Output filename
1 $ Starting line
100000 $ Ending line
psfc4phits.inp

## Slide 6
6
はじめに、本実習で使用する線源をPSFC4PHITSを用いて準備しましょう。
成功すると、”VarianClinaciX_6MV_20x20_aboveMLC_w1”をPHITS形式に変換したdmp-PHITS-iX.out(約21MB)が作られるので、これをフォルダ”/phits/lecture/therapy/VMAT/”にコピーしてください。
線源の準備
Phase space file

## Slide 7
線源の準備
体系の確認
コリメーターのモデリング
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
7
実習内容

## Slide 8
8
Input file
Phase space file
6MV X線
Varian Clinac iX
照射野20x20cm2
（上流部分を簡略化）
約30 cm
初期設定の体系
VMAT.inp
30 cm
30 cm
Water
phantom
Multi Leaf Collimator

## Slide 9
9
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
Icntl=11として実行すると[t-3dshow]の結果が出力され、icntl=8としてPHITSを実行すると2つの[t-track]から2次元平面図が出力されます。
[ T - T r a c k ]
title = Track in xyz mesh
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = xy
file = track_xy.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T - T r a c k ]
title = Track in xyz mesh
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = xz
file = track_xz.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
体系の確認
Geometry
xy平面図
xz平面図
VMAT.inp
[ T - 3Dshow ]
title = Geometry check using [T-3dshow]
file = 3dshow.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・
3D-view

## Slide 10
Geometry
10
水ファントム
マルチリーフコリメーター
3dshow.eps
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
体系の確認
X
Y
Z

## Slide 11
Geometry
11
水ファントム
マルチリーフコリメーター
track_xy.eps
（4ページ目: z=-15cm）
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
体系の確認
track_xz.eps
（5ページ目: y=-5cm）

## Slide 12
Geometry
12
track_xy.eps
（4ページ目: z=-15cm）
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
体系の確認
[ C e l l ]
$ Main space
999 -1 999
1 1 -1.0 1 -2 -3 trcl=1
2 0 11 -12 -13 fill=2 trcl=3
998 2 -1.20e-3 -999 #1 #2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ S u r f a c e ]
999 so 1000.0
1 pz -15.0
2 pz 15.0
3 cz 15.0
set: c1[100/100]
・ ・ ・ ・ ・ ・
set: c10[3.0]
11 pz c9-2e-5
12 pz c9+c3+2e-5
13 cz c2*2*1.5
VMAT.inp
水ファントム
（半径15cm, 高さ30cmの円柱）
マルチリーフコリメーター
（変数ciを使って定義[後述]）

## Slide 13
Geometry
13
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
体系の確認
track_xz.eps
（5ページ目: y=-5cm）
[ C e l l ]
$ Main space
999 -1 999
1 1 -1.0 1 -2 -3 trcl=1
2 0 11 -12 -13 fill=2 trcl=3
998 2 -1.20e-3 -999 #1 #2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
$ trcl=1: displacement of phantom
set: c11[0.21] $ x-coordinate of iso-center
set: c12[1.46] $ y-coordinate of iso-center
set: c13[-18.96] $ z-coordinate of iso-center
tr1 c11 c12 c13
1.00000 0.00000 0.00000
0.00000 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000 1.00000
1
VMAT.inp
座標変換番号1
座標変換番号1: 水ファントムの移動
中心をアイソセンター(0.21, 1.46, -18.96)に一致させる

## Slide 14
Geometry
14
このインプットファイルで構築している3次元体系を描画機能を用いて把握しましょう。
体系の確認
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
1 1 -1.0 1 -2 -3 trcl=1
2 0 11 -12 -13 fill=2 trcl=3
998 2 -1.20e-3 -999 #1 #2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=3: rotation of gantry
infl: {trans-G.inp}
tr3 c11 c12 c13
cos(c10/180*pi)
・ ・ ・ ・ ・ ・
VMAT.inp
座標変換番号3
座標変換番号3: ガントリー部の回転
アイソセンター(0.21, 1.46, -18.96)を中心にX軸周りに90度、Z軸周りにc10度回転
trans-G.inp
set: c10[0]
Z軸周りの回転
3dshow.eps
X
Y
Z
X軸周りに90度回転
Z軸周りにc10度回転

## Slide 15
set: c10[0]
15
Geometry
ガントリー部をZ軸周りに-90度回転させてみましょう。
課題1
trans-G.inpにあるc10の値を-90とする
icntl=11でPHITSを実行
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
1 1 -1.0 1 -2 -3 trcl=1
2 0 11 -12 -13 fill=2 trcl=3
998 2 -1.20e-3 -999 #1 #2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=3: rotation of gantry
infl: {trans-G.inp}
・ ・ ・ ・ ・ ・
VMAT.inp
trans-G.inp
Z軸周りの回転
3dshow.eps
X
Y
Z
Z軸周りに-90度回転

## Slide 16
set: c10[-90]
16
Geometry
ガントリー部をZ軸周りに-90度回転させてみましょう。
課題1の答え合わせ
trans-G.inpにあるc10の値を-90とする
icntl=11でPHITSを実行
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
1 1 -1.0 1 -2 -3 trcl=1
2 0 11 -12 -13 fill=2 trcl=3
998 2 -1.20e-3 -999 #1 #2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=3: rotation of gantry
infl: {trans-G.inp}
・ ・ ・ ・ ・ ・
VMAT.inp
trans-G.inp
Z軸周りの回転
3dshow.eps
X
Y
Z
Z軸周りに-90度回転

## Slide 17
線源の準備
体系の確認
マルチリーフコリメーター
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
17
実習内容

## Slide 18
18
Geometry
マルチリーフコリメーターの形状を確認しましょう。
VMAT.inp
マルチリーフコリメーター
file=track_collimator.outとなっている[t-track]の”off”を消して、コリメーターの形状をタリーしてみましょう。
（icntl=8でPHITSを実行）
[ T - T r a c k ] off
title = Track in xyz mesh
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = xy
file = track_collimator.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
trcl = 3
track_collimator.eps
このタリーの範囲もガントリー部と同じ座標変換

## Slide 19
19
Geometry
マルチリーフコリメーターの形状を確認しましょう。
VMAT.inp
マルチリーフコリメーター
[ S u r f a c e ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
set: c1[100/100] $ Scaling factor
set: c2[20] $ width of leaves [cm]
set: c3[10] $ depth of leaves [cm]
set: c4[0.125] $ thickness of inner leaves [cm]
set: c5[0.25] $ thickness of outer leaves [cm]
set: c6[32] $ Number of inner leaves
set: c7[28] $ Number of outer leaves
set: c8[-(c4*c6+c5*c7)/2] $ y-coordinate
set: c9[-50] $ z-coordinate
set: c10[3.0] $ width of bar [cm]
・ ・ ・ ・ ・ ・
901 rpp -c2*2 c2*2 c8-c10-1e-5 -c8+c10+1e-5 c9-1e-5 c9+c3+1e-5
infl: {surfacex.inp}
infl: {surfacey.inp}
infl: {surfacez.inp}
501 rpp -c2 c2 c8-c10 c8 c9 c9+c3
502 rpp -c2 c2 -c8 -c8+c10 c9 c9+c3
track_collimator.eps
内側と外側の葉の数
内側と外側の葉の厚さ
葉の幅と深さ
マルチリーフコリメーターを配置するz座標
上下に配置するバーの大きさ

## Slide 20
20
Geometry
マルチリーフコリメーターの形状を確認しましょう。
VMAT.inp
マルチリーフコリメーター
[ S u r f a c e ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
set: c1[100/100] $ Scaling factor
set: c2[20] $ width of leaves [cm]
set: c3[10] $ depth of leaves [cm]
set: c4[0.125] $ thickness of inner leaves [cm]
set: c5[0.25] $ thickness of outer leaves [cm]
set: c6[32] $ Number of inner leaves
set: c7[28] $ Number of outer leaves
set: c8[-(c4*c6+c5*c7)/2] $ y-coordinate
set: c9[-50] $ z-coordinate
set: c10[3.0] $ width of bar [cm]
・ ・ ・ ・ ・ ・
901 rpp -c2*2 c2*2 c8-c10-1e-5 -c8+c10+1e-5 c9-1e-5 c9+c3+1e-5
infl: {surfacex.inp}
infl: {surfacey.inp}
infl: {surfacez.inp}
501 rpp -c2 c2 c8-c10 c8 c9 c9+c3
502 rpp -c2 c2 -c8 -c8+c10 c9 c9+c3
surfacex.inp
1001 px 0.00000*c1-c2
2001 px 0.00000*c1
・ ・ ・ ・ ・ ・
3000 py c8
3001 py c8+c5*1
3002 py c8+c5*2
・ ・ ・ ・ ・ ・
4001 pz c9
4002 pz c9+c3
surfacez.inp
surfacey.inp
マルチリーフコリメーターの1葉1葉のx,y,z座標に関する情報がまとめられている

## Slide 21
21
Geometry
マルチリーフコリメーターの形状を確認しましょう。
VMAT.inp
マルチリーフコリメーター
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ Universe 2
901 0 -901 fill=1 trcl=2 u=2
900 2 -1.20e-3 -999 #901 u=2
$ Universe 1
1000 2 -1.20e-3 -999
infl: {RemovedCell.inp}
#2001 #2002
u=1
infl: {cell.inp}
2001 3 -11.34 -501 u=1
2002 3 -11.34 -502 u=1
surfacex.inp
1001 px 0.00000*c1-c2
2001 px 0.00000*c1
・ ・ ・ ・ ・ ・
3000 py c8
3001 py c8+c5*1
3002 py c8+c5*2
・ ・ ・ ・ ・ ・
4001 pz c9
4002 pz c9+c3
surfacez.inp
surfacey.inp
cell.inp
1001 3 -11.34 1001 -2001 3000 -3001 4001 -4002 u=1
1002 3 -11.34 1002 -2002 3000 -3001 4001 -4002 u=1
・ ・ ・ ・ ・ ・
RemovedCell.inp
面番号を使ってマルチリーフコリメーターの1葉1葉のセルを定義
#1001
#1002
#1003
・ ・ ・ ・ ・ ・
追加したセルを空気の領域（セル番号1000）より取り除くため

## Slide 22
22
Geometry
surfacex(y,z).inp, cell.inp, RemovedCell.inp：
治療計画装置により得られたある状態にあるマルチリーフコリメーターの情報をスクリプト言語によりPHITS形式に変換したデータファイル
治療計画装置の情報
titan #!GUI1.0
0
/home/araki/EGS_HOME/dosxyznrc/test.egsphant
, , 0
0, 0, 0,
2, 21, 177, 0, 0
-0.098, 1.467, -19.380, 90.000, 91.000, 165.000, 30.000, 0.00000
-0.098, 1.467, -19.380, 90.000, 92.023, 165.000, 30.000, 0.00174
・ ・ ・ ・ ・ ・
スクリプト言語PHITS-VMAT.bat (PHITS-VMAT_mac.command)
PHITS形式surfacexi (y,z).inp, cell.inp, RemovedCell.inp, trans-Ci.inp, trans-Gi.inp, sumtally.inp
アイソセンターの座標
ガントリー部の回転角度
コリメーターの回転角度
ウエイト（照射時間）

## Slide 23
23
Geometry
マルチリーフコリメーターの形状を確認しましょう。
VMAT.inp
マルチリーフコリメーター
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ Universe 2
901 0 -901 fill=1 trcl=2 u=2
900 2 -1.20e-3 -999 #901 u=2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=2: rotation of collimator
infl: {trans-C.inp}
set: c20[0]
set: c30[0]
tr2 0 0 0
cos(c10/180*pi)*cos(c20/180*pi)
・ ・ ・ ・ ・ ・
trans-C.inp
座標変換番号2
set: c10[0]
Z軸周りの回転
track_collimator.eps
座標変換番号2: コリメーター部の回転
Z軸周りにc10度回転

## Slide 24
set: c10[0]
24
Geometry
コリメーター部をZ軸周りに90度回転させてみましょう。
課題2
trans-C.inpにあるc10の値を90とする
icntl=8でPHITSを実行
VMAT.inp
trans-C.inp
Z軸周りの回転
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ Universe 2
901 0 -901 fill=1 trcl=2 u=2
900 2 -1.20e-3 -999 #901 u=2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=2: rotation of collimator
infl: {trans-C.inp}
・ ・ ・ ・ ・ ・
track_collimator.eps
Z軸周りに90度回転

## Slide 25
set: c10[90]
25
Geometry
コリメーター部をZ軸周りに90度回転させてみましょう。
課題2の答え合わせ
trans-C.inpにあるc10の値を90とする
icntl=8でPHITSを実行
VMAT.inp
trans-C.inp
Z軸周りの回転
[ C e l l ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ Universe 2
901 0 -901 fill=1 trcl=2 u=2
900 2 -1.20e-3 -999 #901 u=2
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ T r a n s f o r m ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
$ trcl=2: rotation of collimator
infl: {trans-C.inp}
・ ・ ・ ・ ・ ・
track_collimator.eps
Z軸周りに90度回転

## Slide 26
線源の準備
体系の確認
マルチリーフコリメーター
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
26
実習内容

## Slide 27
27
Source
PHITS形式に変換したphase space fileを線源として設定しましょう。（icntl=0で実行）
VMAT.inp
線源の設定
[ S o u r c e ]
set:c1[15000000]
set:c2[116341772]
totfact = c2/c1
z0 = -80.0
trcl = 3
s-type = 17
file = dmp-PHITS-iX.out
dump = -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ガントリー部と同じ座標変換:
X軸に関して90度回転後、Z軸に関して-90度回転
icntl=0でPHITSを実行すると、
track_xy.eps（4ページ目: z=-15cm）
z0=-80cmとすることで、原点から80cm離れた場所が線源位置となっている

## Slide 28
28
線源の位置を原点から54cm離れた場所に設定しましょう。
課題3
[source]セクションにあるz0を-54cmとする
VMAT.inp
[ S o u r c e ]
set:c1[15000000]
set:c2[116341772]
totfact = c2/c1
z0 = -80.0
trcl = 3
s-type = 17
file = dmp-PHITS-iX.out
dump = -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
track_xy.eps（4ページ目: z=-15cm）
-54cmから発生させる:
phase space fileがX線発生位置より46cmで取られており、100cmの位置で照射野を作るよう設定されているため
Source
X線発生
照射野
100 cm
54cm
PSF取得
46cm

## Slide 29
29
線源の位置を原点から54cm離れた場所に設定しましょう。
課題3の答え合わせ
VMAT.inp
[ S o u r c e ]
set:c1[15000000]
set:c2[116341772]
totfact = c2/c1
z0 = -54.0
trcl = 3
s-type = 17
file = dmp-PHITS-iX.out
dump = -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
track_xy.eps（4ページ目: z=-15cm）
-54cmから発生
Source

## Slide 30
線源の準備
体系の確認
マルチリーフコリメーター
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
30
実習内容

## Slide 31
31
Dose distribution
水ファントム中の吸収線量の分布を調べましょう。
VMAT.inp
吸収線量の空間分布の評価
file=deposit_target.outとなっている[t-deposit]の”off”を消して、水ファントムの吸収線量をタリーしてみましょう。
[T - Deposit ] off
title = Energy deposition in xyz mesh
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = xy
file = deposit_target.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
trcl = 1
このタリーの範囲は水ファントムと同じ座標変換
deposit_target.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
円柱の中心部分のタリー結果

## Slide 32
32
統計量を増やした計算を実行してみましょう。
課題4
[parameters]セクションにあるmaxcasを50000とする
VMAT.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 10000
maxbch = 1
・ ・ ・ ・ ・ ・
deposit_target.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
吸収線量の分布がわかるような結果を得るために統計量を増やす
Dose distribution

## Slide 33
33
統計量を増やした計算を実行してみましょう。
課題4の答え合わせ
VMAT.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 50000
maxbch = 1
・ ・ ・ ・ ・ ・
deposit_target.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
X軸の負から正の方向に照射されているのがわかる
Dose distribution

## Slide 34
線源の準備
体系の確認
マルチリーフコリメーター
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
34
実習内容

## Slide 35
35
PHITSを連続実行するプログラムautorunを用いてガントリー部の角度を変えた複数の計算を実行しましょう。
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Auto-run program
PHITSで計算した結果をコピーするためにoutputという名前のフォルダを作成する
[parameters]セクションでmaxcasを1000に変更
計算時間短縮のため、3つの[t-track]を”off”により無効化
[t-deposit]のepsoutを0に変更
Autrun.batを実行
  （Windowsの場合）Autrun.batをダブルクリック
  （Macの場合） autorun_mac.commandをダブルクリック

## Slide 36
36
Auto-run program
@echo off
SET PHITSEXE="c:\phits\bin\phits283_win.exe"
SET SCRPTDIR="script"
SET OUTDIR="output"
SET TALLY="deposit_target"
copy %SCRPTDIR%\cell.inp .
copy %SCRPTDIR%\RemovedCell.inp .
copy %SCRPTDIR%\surfacey.inp .
copy %SCRPTDIR%\surfacez.inp .
copy %SCRPTDIR%\sumtally.inp .
for /l %%i in (1, 1, 176) do (
For文の中は→
)
pause
exit
echo Calculating %%i ...
copy %SCRPTDIR%\surfacex%%i.inp surfacex.inp
copy %SCRPTDIR%\trans-G%%i.inp trans-G.inp
copy %SCRPTDIR%\trans-C%%i.inp trans-C.inp
%PHITSEXE% < VMAT.inp
move phits.out %OUTDIR%\phits-%%i.out
move %TALLY%.out %OUTDIR%\%TALLY%-%%i.out
move %TALLY%_err.out %OUTDIR%\%TALLY%・ ・ ・
autorun.bat
初期値1、変化量1として、176まで変数%%iの数字を変えながら動作する
①
②
③
Autrun.bat (autorun_mac.command):
フォルダ”script”にあるsurfacexi.inpやtrans-G.inpなどをコピー
その情報を用いてPHITSを実行
PHITSの計算終了後、出力ファイルであるphits.outとdeposit_target.outをフォルダ”output”に移動

## Slide 37
37
PHITSの連続実行の結果
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Auto-run program
Outputフォルダ内
deposit_target-1.out
deposit_target-1_err.out
deposit_target-2.out
deposit_target-2_err.out
deposit_target-3.out
deposit_target-3_err.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
deposit_target-176_err.out
phits-1.out
phits-2.out
phits-3.out
phits-4.out
phits-5.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
phits-176.out
176個のdeposit_target.outとdeposit_target_err.out、phits.outが出力されていればOK
（合計ファイル数528個）
治療計画装置により与えられた角度ステップ数
角度を変えながらX線を照射した場合の水ファントム中の吸収線量を求める

## Slide 38
線源の準備
体系の確認
マルチリーフコリメーター
線源の設定
吸収線量の空間分布の評価
スクリプト言語を用いたPHITSの連続実行
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Table of contents
38
実習内容

## Slide 39
39
Sumtally機能を使って176個のタリー結果を足し合わせ、VMATを模擬した水ファントム中の吸収線量を求めましょう。
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Sumtally
[parameters]セクションにおいてicntlを13とする
[t-deposit]の最後でsumtally.inpをinflコマンドを用いることでsumtally subsectionを設定する
PHITSを実行
VMAT.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 13
maxcas = 1000
maxbch = 1
・ ・ ・ ・ ・ ・
[T - Deposit ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
trcl = 1
infl: {sumtally.inp}
sumtally start
isumtally = 2
sfile = result.out
sumfactor = 1.0
nfile = 176
output/deposit_target-1.out 0.00174-0.00000
output/deposit_target-2.out 0.00584-0.00174
・ ・ ・ ・ ・ ・
sumtally end
Sumtally.inp
足し合わせるファイル名と重み付けの値
足し合わせるファイル数
足し合わせた結果のファイル名
規格化定数

## Slide 40
40
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Sumtally
Sumtally機能を使った結果、result.outとresult_err.outが作成されるので、これらをインプットファイルとしてANGELを実行しepsファイルを作成してください。
result.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
result_err.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
円柱の中心部分のタリー結果
360度回転させてX線を照射したことにより、同心円状の分布となった。
ただし、統計量は十分ではない。

## Slide 41
41
Sumtallyによるタリー結果の足し合わせ
Sumtally
統計量を増やすと、
result.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
result_err.eps
（5ページ目: -3cm<z<0cm）
同心円状の分布であることがはっきりとわかる。
円柱の中心部分のタリー結果

## Slide 42: まとめ
Summary
42
  Phase space fileをPHITS形式に変換し、このデータファイルを線源としたシミュレーションを行った。
  マルチリーフコリメーターをモデリングし、時間変化により様々な形状をとった場合の計算ができるようになった。
  スクリプト言語を用いて、複数回のPHITS計算を実行した。
  Sumtally機能を用いて複数のタリー結果を足し合わせることにより、VMATを模擬した吸収線量の空間分布を求めた。
Notes: 《休憩はさむ》
まとめ